附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010152                         申请技术审查时间：2021 年07月24日

| 技术审查项目名称 | 喀左县大营子鑫达商砼搅拌有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 齐志刚 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位根据初次审查意见进行整改，仍存在以下问题：： - 原资质证书检测范围中没有以下参数，须删除，不予确认；若确实需要，应申请资质增项。 序号; 项目; 参数. 1; 细集料; 含水率. 2; 粗集料; 含水率. 3; 混凝土外加剂; 减水率、抗压强度、凝结时间<差>、含气量. 4; 混凝土掺合料; 烧失量、细度、含水量、活性指数. - 仪器设备 1、提交的水泥胶砂试模校准证书中校准的试模尺寸错误； 2、提交的水泥比表面积测定仪校准证书未校准试料筒体积、标准粉标准时间，不符合采用的检定规程要求； 3、提交的水泥安定性试验用沸煮箱校准证书未校准加热棒功率及相关时间参数，不符合采用的检定规程要求； 4、提交的砂石筛校准证书未包含石子试验用筛（16mm-90mm）的校准。 5、提交的混凝土试模校准证书未包含混凝土立方体试模的校准。 三、其它 1、未按整改要求提供有效的仪器设备位置示意图。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（