附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010371                        申请技术审查时间：2022年01月03日

| 技术审查项目名称 | 宽甸满族自治县建筑工程质量检测中心建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 宋文会 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： 一、参数 1、辽住建发[2020]2号文件中没有以下参数，须删除。 序号; 检测项目; 参数. 1; 钢筋（含焊接与机械连接）; 反向弯曲. 2、以下参数为辽住建发[2020]2号文件中必须具备的参数，该单位未申报。 序号; 检测项目; 参数. 1; 钢筋（含焊接与机械连接）; 冷弯. 3、以下参数未通过资质认定，须删除。 序号; 检测项目; 参数. 1; 建筑涂料; 耐粘污性. 2; 管材管件; 断裂伸长率. 3; 开关; 灼热丝试验. 4; 插座; 绝缘电阻、灼热丝试验. 4、需修改的内容。 序号; 修改前; 修改后. 1; 最大力下总伸长率; 最大力总伸长率. 2; 细集料; 颗粒级配. 3; 粗集料; 颗粒级配. 4; （砂浆）保水率; 保水性. 5; 耐沾污性; 耐粘污性. 5、以下参数为辽住建发[2020]2号文件中必须具备的参数，该单位未通过资质认定。 序号; 检测项目; 参数. 1; 水泥; 细度（比表面积）. 二、人员 1、提交的技术人员身份证均不完整。 2、申报的专职检测人员不足10人，不满足辽住建发[2020]2号文件要求。 3、宋文会、赵本国的劳动合同用人单位、养老保险缴费单位均与资质申报单位名称不一致。 4、未提供技术人员王启霞的劳动合同。 三、仪器设备 1、提交的保水率测定仪校准证书的校准依据和校准内容错误。 2、提交的校准证书表明水泥胶砂流动度测定仪不符合标准GB/T2419要求。 3、提交的导热系数测定仪校准证书仅校准了功率，不能有效指导保温材料导热系数试验。 4、未提供水泥比表面积测定仪、李氏瓶、45μm和80μm方孔筛、水泥标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）、细集料试验套筛、混凝土标养室（湿度）、混凝土坍落度筒、低温柔性测定仪、秒表的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 四、其它 1、资质申请表的机构基本情况表中未明确“申请检测范围”，信息填写不完整。 2、提交的资质认定证书附表中GB/T3183-2003、GB/T50080-2002、GB/T50081-2002、GB1499.1-2008、GB1499.2-2007、GB13788-2008、GB/T7106-2008、GB/T6111-2003、GB/T8813-2008、JGJ144-2004均已废止，须提供标准变更证明文件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（