附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010019                           申请技术审查时间：2022年01月19日

| 技术审查项目名称 | 辽宁东戴河新区久鼎建材有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 夏玉云 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： - 人员 - 未提交技术人员张梅学历证书。 - 仪器设备 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不规范，水泥比表面积、粗集料针片状颗粒含量、混凝土立方体抗压强度及抗冻性等参数试验用仪器设备填写不完整；部分仪器设备测量范围、准确度等级/不确定度未填写或填写不正确。 - 提交的电热鼓风干燥箱校准证书中未体现温度校准点，不能有效指导相关检测工作。 - 混凝土立方体抗压强度用试验机不符合GB/T50081-2019标准要求。 - SJD-30型混凝土搅拌机不符合GB 8076-2008标准要求。 - 未提交李氏瓶、恒温水槽、水泥标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）、量角器、塞尺检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 - 仪器设备校准确认记录表中检测方法依据不正确、部分仪器设备校准确认记录表填写不完整，且无相关人员签名。 - 其他 - 提交的房屋租赁合同中未体现租赁面积，无法审查办公、试验场所面积是否符合辽住建发【2020】2号文件规定。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（