附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010135              申请技术审查时间：2022年04月24 日

| 技术审查项目名称 | 黑山县誉城商砼有限公司预拌混凝土检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 胡楠 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 仪器设备 - 1、未提交混凝土搅拌机、游标卡尺检定/校准证书，或其检定/校准合格的承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（